[image: image1.wmf] 


CONSILIUL   NAŢIONAL   DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

C. N. S. C.
Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084
Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006 consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 645 / 100C4 /224
Data: 08.05.2007

Prin contestaţia nr.15 din 21.02.2007, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 1387/F398 din 21.02.2007, depusă de S.C. Russi Scientific Instruments S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Str. Tudor Vianu, nr. 3, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/2289/1998, CUI R 10307909, împotriva documentatiei de atribuire intocmita de catre Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice – ICSI Rm. Valcea, cu sediul în Ramnicu Valcea, Str. Uzinei, nr. 4, judetul Valcea, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitatie deschisa organizata in vederea atribuirii contractului de achiziţie publică „spectrometru FT - IR”, s-a solicitat dispunerea masurilor necesare “pentru intrarea in legalitate astfel incat sa se permita participarea la licitatie a tuturor producatorilor care pot indeplini criteriile tehnice solicitate, indiferent de solutiile tehnice adoptate, atat timp cat acestea nu afecteaza performanta instrumentelor”. 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:

În baza art. 278 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, consiliul admite in parte contestatia nr.15 din 21.02.2007. Dispune autoritatii contractante ca in termen de 3 zile de la primirea deciziei sa modifice caietului de sarcini astfel:
- eliminarea din caietul de sarcini a valorii unghiului interferometrului, concomitent cu definirea parametrilor tehnici de performanta necesar a fi indepliniti de aparatura ce urmeaza a fi achizitionata;

- completarea caietul de sarcini cu cerinte functionale si de performanta care sa impuna eliminarea distorsiunilor spectrale datorate vibratiilor sau dilatarilor termice si prelucrarii inegale a componentelor optice si adaugarea mentiunii „sau cu performante echivalente” la cerinta tehnica « sistem de aliniere digitala dinamica continua bazat pe detectie laser in bucla de reactie» ;
- excluderea din caietul de sarcini a expresiei « pinned-in-place ».

Modificarile astfel realizate vor fi comunicate tuturor operatorilor economici care au intrat in posesia unui explemplar al documentatiei de atribuire in vederea participarii la procedura de achizitie publica.

In baza art. 278 alin. (5) din ordonanta precitata, consiliul respinge solicitarea ca cerinta «interfata de conectare la PC sa fie de tip USB 2.0 » sa fie completata cu mentiunea sau « Ethernet ».
Prezenta decizie este executorie si obligatorie pentru părţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) si (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.

PAGE  
2

